ZF-208型凝胶成像分析系统

概述：

凝胶成像分析系统采用进口CCD和分析软件，具有灵敏高；成像清晰，操作简便等特点。适用于DNA/RNA凝胶电泳、蛋白胶、放射自显影，薄层层析板等，广泛应用于分子生物、法医物证、遗传、基因诊断、病毒等领域，是从事教学科研不可缺少的分析仪器。

功能特点：

- 专业一体化密封设计，可保护操作者免受泻漏紫外光的辐射。

- 机箱顶部可独立方便开启，CCD机箱配有安全锁，便于管理和安全使用。

- 全电脑控制所有操作过程，高度程序化，电脑控制变焦，光圈和聚焦。

- 通过电脑进行凝胶图像的实时观测，调整图像、设定、曝光功能。

- 抽屉式设计，兼容紫外双光源，即可选择白光双抽屉，减少样品交叉污染可能。

- 独特配置：含紫外灯箱，白光灯箱，紫外二组反射，两侧白光反射装置。

- 高分辨率，有效保证分析图像更清晰。

主要技术指标：

| CCD | 133万有效像素分辨率低照度摄像头 | 曝光时间 | 0-700毫秒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超级像素 | 分辨率1280（高）×1040（宽） | 接口 | 标准C接口 |
| 电动变焦镜头 | 光学变焦8-48mm 光圈1.16自动 | 产地 | 日本 |
| 镜头调节 | 手动调节、光圈、调焦、暴光时间、图像采集处理及拍照用软件控制 |  |  |
| 像素 | ８bit |  |  |
| 灵敏度 | 低于20pgEB染色双链的DNA |  |  |
| 检测信噪比 | ≥56db |  |  |
| 专业滤光片 | 590 nm超多层镀膜滤光片 |  |  |
| 近摄 | 近摄镜头 |  |  |
| 抽屉式灯箱 | 紫外光源和白光转换 |  |  |
| 波长 | 紫外灯箱300 nm反射光源254和365 nm |  |  |
| 紫外滤光片面积 | 紫外200×250mm白光板210×260mm两侧反射200×80mm |  |  |
| 安装 | 免费安装调试培训（赠送手提紫外分析仪一台） |  |  |
| 软件 | 包括进口凝胶分析软件 |  |  |
| 外形尺寸 | 430×450×840mm |  |  |